发射光谱测量系统集成项目主要技术要求

- 项目名称及用途：

发射光谱测量系统集成项目用于发展高温环境下的发射光谱非接触测量技术，并使之应用于电弧风洞等高温流场诊断研究中。

- 项目组成:

发射光谱测量系统组成示意图如图1所示，设备主要包括紫外-近红外高分辨率光谱仪系统、光学收集系统、光纤耦合传输系统、以及其它必要配件，见表1。中标单位负责该测量系统所有设备、器件、配件的采购，以及系统集成、安装和调试工作。

- 工作环境

测量设备应用于高温/高焓风洞试验现场，具有一定电磁干扰和地面振动影响。被测对象为高温空气气流，气流温度500-10000K，气流与测量设备之间有光学窗口隔离，测量距离1-3m。测量设备工作大气环境年平均温度20°C，年最高温度：42°C，年最低温度：-5°C，年相对湿度：80％RH。

- 技术指标

发射光谱技术测量系统的主要技术指标和要求如下：

- 光谱仪为光栅式结构，光谱测量范围≥200-1000nm，扫描速度≥10000step/s；

- 在300-500nm范围内实测平均光谱分辨率优于0.01nm（最低光谱分辨率相对平均值偏差≤10%），其余波段实测光谱分辨率优于0.1nm；

- 采用光纤耦合输入，全波段可支持至少四通道输入光谱同时测量；

- 具有单点探测器，可以纪录单波长的动力学过程；

- 具备远程控制操作能力，远程距离50米。

- 详细技术要求

发射光谱技术测量设备详细清单见表2，主要技术要求如下：

5.1  光谱仪系统

- 采用双光栅式结构，工作波长≥200-1000nm，焦距1000mm，扫描速度≥10000step/s；

- 在300-500nm范围内实测平均光谱分辨率优于0.01nm（最低光谱分辨率相对平均值偏差≤10%），其余波段实测光谱分辨率优于0.1nm；

- 内置制冷CCD，光谱响应范围≥ 200-1100 nm，像素≥2048×122，相元尺寸≤12μm，制冷到-40℃,读出速度≥500 kHz, ADC≥16 bits，百兆网接口；

- 内置Si单点探测器，可以纪录200-1000nm范围内任意单波长的动力学过程；

- 内置F数适配器、滤光片和片轮、光纤适配器；

- 配备2400lp/1800lp/1200lp/600lp闪耀光栅各2片；

- 配备原装软件和数据线。

5.2  光学收集系统

光学收集系统由透镜和离轴抛物面反射镜组合形成，用于将距离观察窗1-3m的高温气流或高温模型的辐射光进行汇聚和传输，以便耦合进入光纤或直接进入光谱仪，要求：

- 消色差双胶合透镜2片：直径Φ2英寸，焦距1000mm，400-700nm增透膜，焦距偏移≤0.15mm；

- 紫外离轴抛物镜2个：直径Φ2英寸，镀有紫外增强铝膜，250-450nm波长范围平均透过率≥90%，反射焦距6英寸与反射焦距2英寸的各1个；

- 银膜离轴抛物镜2个：直径Φ2英寸，镀有保护层的银膜，400-2000nm波长范围平均透过率≥90%，反射焦距6英寸与反射焦距2英寸的各1个；

5.3  光纤耦合传输系统

光纤耦合传输系统由光纤准直器、多模光纤束、瞄准激光器组成，用于将辐射光传导至光谱仪，要求：

- 紫外光纤准直器4个：反射型结构，紫外增强铝膜，250-450nm反射率>90%,准直光束直径2mm,NA=0.4，FC/APC光纤接口；

- 银膜光纤准直器4个：反射型结构，镀有保护层的银膜，450-2000nm反射率>95%,准直光束直径2mm,NA=0.4，FC/APC光纤接口；

- 多模光纤束1套：四通道，适用于200-2000nm波长，输入端为FC/APC接口与上述光纤准直器匹配，NA=0.1-0.15，纤芯Φ105μm，输出端与光谱仪匹配；

- LED光纤光源1套：625nm，功率≥10mW，配备控制器和电源；配备400-2400nm多模光纤跳线，芯径50μm，NA≤0.22，输出端为FC/PC或FC/APC接头，输入端与LED光源匹配，长度1米，穿管保护。

5.4  其它配件

配件主要是指用于上述透镜、抛物镜、准直器等光学器件的必要固定支杆、套筒、底座、垫片、螺丝和调节镜架等，要求测量系统及其附件均能使用这些配件在光学平台（委托方提供）上匹配安装和灵活调节。

5.5  其它技术要求

- 本任务书涉及的仪器设备、器件元件、零散配件等产品相互之间的参数匹配性要求十分严格，所采购产品应当与任务书中已指定的光学、电子、机械、尺寸等技术要求一致，或者保证所有产品严格的参数匹配性，并满足图1所示测量系统的功能需求。

- 要求本任务书中的所有产品均为已有品牌型号的市场产品，不接受临时研发/研制类产品。

图1 发射光谱技术测量系统示意图

- 测量系统系统集成的设备清单：

表1  项目组成

| 项目名称 | 设备（子系统）名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射光谱技术测量系统 | 光谱仪系统 | 1 | 套 | 核心设备 |
|  | 光学收集系统 | 1 | 套 |  |
|  | 安装调试配件 | 1 | 套 |  |

表2  发射光谱技术测量系统设备清单

| 序号 | 子系统 | 名称 | 数量 | 主要技术指标与参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光谱仪系统 | 光谱仪 | 1台 | 光栅光谱仪，在300-500nm范围内实测平均光谱分辨率优于0.01nm（最低光谱分辨率相对平均值偏差≤10%），其余波段实测光谱分辨率优于0.1nm，四通道独立测量，具有单谱线探测功能 | ★ |
|  | 光学收集系统 | 消色差双胶合透镜 | 2片 | Φ2英寸，焦距1000mm，增透膜400-700nm | ☆ |
|  |  | 紫外离轴抛物镜 | 2个 | 90°离轴， 250nm-450nm内平均反射率>90%，镀紫外增强铝膜；直径Φ2英寸、反射焦距6英寸1个；直径Φ1英寸、反射焦距2英寸1个， | ☆ |
|  |  | 银膜离轴抛物镜 | 2个 | 90°离轴， 250nm-450nm内平均反射率>90%，镀有保护层的银膜；直径Φ2英寸、反射焦距6英寸1个；直径Φ1英寸、反射焦距2英寸1个， | ☆ |
|  |  | 紫外反射光纤准直器 | 4个 | 紫外增强铝膜，250-450nm， ϕ2mm光束（光纤NA0.13），光纤NA应<0.4，反射焦距7mm，通光孔径7.5mm，近似发散角0.02°，SM05外螺纹，FC/APC | ☆ |
|  |  | 银膜反射光纤准直器 | 4个 | 带保护层银膜，450-2000nm，ϕ2mm光束（光纤NA0.13），光纤NA应<0.4，反射焦距7mm，通光孔径7.5mm，近似发散角0.02°，SM05外螺纹，FC/APC | ☆ |
|  |  | 光纤耦合LED | 1套 | 625nm，最小13.2mW，1000mA，电源1200mA，SMA光纤接头 | ☆ |
|  |  | 混合接头光纤跳线 | 2根 | 400-2100nm多模，纤芯ϕ105μm，NA0.1，1米，FC/PC转SMA，穿管保护 | ☆ |
|  | 安装调节配件 | 透镜调整架 | 2套 | 用于安装2英寸透镜 | ☆ |
|  |  | 转接件 | 4个 | 用于安装离轴抛物镜，1英寸OAP和2英寸OAP转接件各2个 | ☆ |
|  |  | 抛物镜调整架 | 4个 | 用于安装离轴抛物镜转接件，2英寸和3英寸反射镜安装座各2个 | ☆ |
|  |  | 准直器调 | 4个 | 用于安装准直器 | ☆ |
|  |  | 安装支架 | 8个 | 用于安装上述调整架 |  |